###
### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
### Ministério da Educação
### Secretária de Educação Profissional e Tecnológica
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

TERMO DE REFERÊNCIA

EXEMPLO da descrição de equipamento conforme utilizado em termo de referência pela Pró-Reitoria de Administração do IFAL.

METAS FÍSICAS

As aquisições ocorrerão conforme planilha abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
	POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO, com as seguintes características técnicas: Corrente máxima de 2A. Compliância de potencial de 30V. Contendo: *01 módulo de impedância eletroquímica (FRA) com frequência de 10 μH a 1 MHz. *01 Módulo bipotenciostato/array *01 Módulo amplificador de baixa corrente com escalas de corrente de 100 pA a 100 μA, diminuindo a resolução do aparelho de 30 fA para 0,30 fA na menor escala de corrente de 100 pA Possui as seguintes técnicas eletroquímicas: Voltametria cíclica, Voltametria cíclica de corrente estacionária, Voltametria cíclica galvanostática, Voltametria linear, Voltametria AC, Voltametria AC 2a harmônica, Voltametria de onda quadrada, Voltametria de pulso normal, Voltametria de pulso diferencial, Voltametria de pulso normal diferencial, Voltametria DC(Tast), Amperometria DC, Amperometria de múltiplos pulsos, Amperometria de pulso diferencial, Cronoamperometria, Cronopotenciometria galvanostática e circuito aberto, Cronocoulometria, Stripping potenciométrico, Stripping voltamétrico (anódico e catódico), Ruído eletroquímico. Inclui programa para controle do instrumento e tratamento de dados; interface USB para PC compatível com sistema Windows; 1 canal adicional de entrada para aquisição de sinal analógico e 1 canal de saída analógica adicional para controle de instrumentos; Conversores DA e AD de 16 bits; 48 linhas digitais (TTL) para entrada e saída. Dimensões: 27 x 27 x 8 cm. Alimentação: 220 V ou bivolt, 50/60 Hz. Garantia: 3 anos para peça e acessórios. Acompanha manual de instruções em português. Instalação, pré-operação e testes de funcionamento sob responsabilidade do fornecedor. Incluso software Nova, GPES e cabos de eletrodos. Possibilita o controle de instrumentos externos por meio das saídas analógicas e digitais. Indicado para aplicações em células combustívies, baterias, polímeros condutores, eletrocatálise, eletrodeposição, semicondutores, entre outros.	Unid.